- 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、标注▲号条款为实质性内容要求，竞标时必须满足，否则视为无效竞标。未标▲号条款为一般性参数指标，负偏离达2项（含）以上的，竞标文件将被视为无效。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞标人所竞标货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算单价（万元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 手术动力系统 | 1套 | 23 | 1、产品名称：手术动力系统。 2、可调节设定输出转速，并能数码显示当前转速。 3、可调节设定输出转速范围：2000～20000 r/min。 ▲4、设定转速与空载转速的允许误差应在±1%范围内。 5、维持额定转速12000 r/min时，转矩不小于1.2 mNm。 6、堵转转矩不小于24 mNm。 7、使用时噪声不大于50dB（A加权）。 ▲8、采用分离式手柄设计，方便手机进行单独消毒/灭菌。 9、配备医用脚踏开关。 10、具备脚踏单踩计数功能：使用时每次踩下脚踏开关启动，计数进行累加。 ▲11、具备智能取发计数功能：系统智能识别出每次毛囊钻取操作，实现自动计数累加。 12、具备不剃发取发功能：系统以固定角度振荡往复旋转，旋转角度设定范围：90～720°，调节步进为90°。 ▲13、完全独立的双系统：系统具有相互独立的主系统和副系统，副系统的供电、控制、界面等完全独立于主系统；主副双系统可同时工作运行。 ▲14、内置备用电源模块：系统内置备用电源模块，当外部供电中断时，系统自动无缝切换由内部备用电源供电，可供系统连续带载工作运行不少于12小时。 |
| 2 | 离心机 | 1台 | 4.6 | 1、 台式结构 ； 2、▲液晶屏同时显示：设定时间、剩余工作时间、设定转速、实际工作转速、设定离心力、实际工作离心力、转头编号、模式、加速档、减速档、门锁状态、运转状态、平衡状态； 3、内置脂肪干细胞胶工作程序； 4、RCF直接设定和显示，无需RCF/RPM换算； 5、整机全钢制结构，不锈钢离心腔,方便清洗消毒； 6、运行中可随时更改转速、时间、离心力等参数，无需停机； 7、自动平衡，无需配平 ； 8、▲配置：能够一次离心8支60ml/20ml注射器、8支10ml注射器，这3种配置都配，在一个机器上实现。以上配置可以高温高压消毒； 9、定时范围：1min～99h99min59s； 10、电动安全门锁，双挂杆锁 11、交流变频电机、转速精度＜10转/分，噪音＜55分贝、最高转速能达到4200转，在4200转以下任何转速都可以设定 12、故障自动诊断； |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期主机质保期≥1年。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PACS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。 6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。 |
| 其它要求 |  |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |