全自动免疫印迹仪参考技术参数要求

1. 在封闭的实验环境内全自动化操作，保护操作人员免受感染性样本的威胁

2. 最大测试容量：≥48个，检测位置可从任意位置开始

3. ★ 内置样本ID条码采集器，自动识别样本条码，生成用户列表，48孔样本转盘内可随意插入样本，可跳空插放，仪器软件系统根据样本数量及检测项目自动设置分配方案。

4. ★ 操作界面：12英寸触摸液晶显示屏，PC操作系统，背光显示，实时控制显示实验进程，防止实验误操作

5. 可实时全程跟踪实验进展，提供样本和试剂溯源性记录，并同步在12英寸触摸液晶显示屏上，显示仪器的运行进程，具有倒计时功能

6. 三维机械臂：xyz三维运动机械臂，自动精确地完成样本和试剂加样，优化的位移路线，避免所有可能的交叉污染，配合48孔样本转盘，根据实验需要，可自动选择最佳配置的一次性tips（如：1ml或5ml），避免样本交叉污染和人工加样可能产生的误操作，降低操作人员的职业风险。

7. 具有tips装针、脱针实时监测和液位探测功能，防止交叉污染或样本漏加，并具备tips位置自动记忆功能，下次实验可自动识别tips所在位置。

8. 可使用样本冻存管，杜绝生物污染，使样本传染操作人员机会最小化，降低职业暴露风险

9. ★ 全自动高精度注射泵系统：样本注射泵，分配体积10～1000μl， CV≤2%，最小增量体积：1μl；试剂注射泵，分配体积250～5000μl， CV≤2%，最小增量体积：10μl

10. 试剂加样采用高精度的注射器系统，避免含奶粉的试剂堵塞管道，多余液体自动收集，无需充盈管道，杜绝试剂浪费

11. ★ 精确的恒温孵育，反应舱温控范围：15～65℃，同时具备升、降温功能，控温精度±1℃，实时显示实验反应的温度

12. 可对两种试剂在设定时间内进行预热，预热温度：室温～85℃，每个预热位可独立控温，以达到最佳的试剂反应温度

13. 孵育时间：时间长度任意设置，增量单位为1分钟

14. ★ 实验结束后可选择自动烘干或风干膜条，反应舱温控范围：室温 ～65℃，确保实验结果判读的准确性

15. 专用弃物槽，便于丢弃tips，符合实验室生物安全性标准

16. 专业级CCD影像系统，420TVL高分辨率，实验结束后自动捕捉实验结果

17. 自动传输实验数据至临床数据库或云端，直接输出检测报告，网络兼容性好，真正实现实验室数据化管理；在同一局域网内，一个PC终端操作系统下，可多机联网操作

18. 专业级HWB3.0配套中英文软件分析系统，内置专家级数据库，自动判读印迹实验结果，生成标准化报告，同时可将所有实验数据自动存储和建档，真正实现实验结果的自动化和数据化管理

19. 自动生成2020版《全国艾滋病检测技术规范》的HIV 抗体确证检测报告，报告可选择包含膜条彩色影像

20. 可设置用户使用权限，便于实验室质量管理，保护数据安全。

注：采购需求中标注“★”号的条款为“实质性要求”，必须满足。