## 货物技术与商务要求
广西医科大学第一附属医院 低温蒸汽甲醛灭菌器等设备项目
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | ▲技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（如有请提供） | 备注
一 | ▲技术要求
（一）低温蒸汽甲醛灭菌器 1台
1、整体形式：低温专用甲醛灭菌器，非高低温通用的设备。
2、腔体结构及材质：腔体容积≥143L ，腔体结构为矩形，腔体材质为优质航空铝材，厚度≥16mm。
3、腔体壁温控制探头数量2，腔体温度加热功率2000W；预热升温时间30min。
4、密封门为双门结构，优质铝材，厚度≥15mm。
5、门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门，灭菌结束后可实现延时开门。
6、门板加热功能：每个门板加热膜数量2个，防止甲醛冷凝。
7、具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。
8、脚踏开关开关门：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。
9、双级抽真空，采用水环式真空泵和大气喷射器，无需冷水系统。
10、甲醛溶液及加注方式：甲醛浓度≤2%的复方灭菌剂，采用软袋灌装，垂直挂放，减少残留，自动刺破加注方式。加注控制阀门为电磁阀。甲醛溶液1次性软袋灌装，容积≥2L，具有RFID识别功能。
11、具有甲醛溶液不足报警功能。
12、设备内置纯水制备系统，电导率< 5μS/cm，带反渗透及紫外线杀菌功能，符合《WST 649-2019 医用低温蒸汽甲醛灭菌器卫生要求》中规定的符合药典要求，并提供第三方检测报告。
13、设置压力传感器数量2个，独立通道；内室温度传感器数量2个，独立通道。
14、双即热式蒸发器并联，边加注边汽化。
15、解析方式：解析过程通过水蒸气脉动解析，无需引入其它化学成分解析。
16、控制系统采用PLC控制系统；12英寸彩色触摸屏，显示屏可显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段和报警信息等，数据可永久存储。
17、甲醛用量显示和打印：运行程序时，触摸屏中甲醛用量实时显示，并在打印记录中打印。
18、具备热敏打印输出功能，可打印程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间，连续记录灭菌过程的压力、温度，阶段时间结束状态等信息。并提供打印样品。
19、程序系统：不少于60℃和78℃两种灭菌程序；程序运行时间：60℃程序1.5-2.5h；78℃程序1-1.5h。
20、管腔灭菌能力要求：不锈钢盲端管腔：内径0.7mm，长度3000mm；聚四氟乙烯盲端管腔：内径0.5mm，长度6000mm。
21、具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。
22、排气要求：运行过程中不能向房间内排放任何气体，也无需安装专门的排气管道。
23、集成1h生物阅读器与灭菌器触摸屏协同，可实现培养结果显示、运行锅次关联、培养信息追溯等功能。
24、产品使用期限/寿命不低于11年。
25、具有至少三家进口品牌器械兼容性及灭菌效果检测报告。
26、具有器械厂家认证的器械兼容性报告。
27、配置需求： （1）灭菌器主机 1台 （2）内置电加热蒸汽发生器 1个 （3）装卸载推车 4个 （4）装载层架（不锈钢篮筐）4个 （5）设备数据开放系统 1套 （6）热敏打印机 1个
（二）集中供液系统 1套
1、功能及用途：用于满足消毒供应中心内的≥6台全自动清洗消毒器（含单腔清洗消毒器、多腔清洗消毒器、大型清洗消毒器）进行集中输送化学清洗剂，且可以持续监测清洗剂消耗和剩余剂量。
2、集中供液系统装置的组成包括但不限于：控制系统、化学剂泵送系统、化学剂分配回路控制点，化学剂缓冲罐等。
3、集中供液系统具备外置式的光电运行指示系统和蜂鸣报警系统，能使用不同颜色表示化学剂泵送系统的不同运行状态，需要对光电运行指示系统进行详细说明。
4、集中供液系统配备≥3个独立化学剂泵送系统，至少满足酶、碱、润滑油等化学清洗剂。
5、控制系统可安装在墙体上或者立于地面安装的2种方式，采用PLC控制系统，控制面板为≥7英寸彩色触摸屏，具备中文操作界面功能，能完整显示设备运行状态。
6、控制系统具有安全紧急按钮，具有操作权限密码设定功能，具备泄漏报警提醒功能，能够远程提醒，并可接收外部报警信号（如火灾报警、房间通风等）。
7、控制系统能控制≥8个化学剂泵送系统，≥16个化学剂分配回路控制点。
8、控制系统具备智能控制功能，能实现配液装置配液时间的设定，能实现清洗机的监测及预警，可实时查询泵及缓冲桶的状态（如待机、运行中、关闭等）。
9、每个化学剂泵送系统能直接使用25L至200L的桶装化学清洗剂而无需进行倾倒到规定容器里面，该系统可安装在墙体上或者立于地面安装的2种方式，系统具备每隔≤60秒进行≥1次的化学清洗剂循环回流功能，防止化学剂产生结晶。
10、每个化学剂泵送系统具备≥1个输液泵，≥1个流量计，≥2个液位传感器，≥1个压力表，≥2个稳压阀。
11、每个化学剂分配回路控制点要求能控制≥6个独立的化学剂缓冲罐。
12、化学剂缓冲罐容量≥5L，具备≥1个维护手动阀门，≥2个液位传感器，≥1个加液电磁阀。
13、集中供液系统具备以太网连接端口，将系统的运行数据通过电脑软件进行持续监控消耗情况。
14、材质要求内部管路均需采用耐酸耐腐蚀材料。
15、配置要求：集中供液分配系统（能与清洗消毒机设备匹配）1套
（三）全自动清洗消毒器 1台
1、清洗舱全容积：≥320升。
2、清洗舱材质：1.5mm厚316L不锈钢镜面板。
3、最大装量：10个标准器械托盘（480mm*250mm*50mm)。
4、清洗架注水口位于清洗腔体的侧面。
5、观察灯：舱体具有照明系统
6、开门方式：手动下开门，可做平台。
7、门的要求：双门通道型、双门可实现互锁。
8、门玻璃：三层防爆玻璃门，隔音隔热，厚度≥55mm。
9、计量泵：2个（加清洗液泵1个；加上油液泵1个）。
10、加热方式：电加热。
11、具有快速预热水箱及管路设计。
12、记录方式：打印机可自动打印过程曲线、并记录A0值。
13、控制方式：PLC控制清洗消毒全过程，支持多种通讯接口及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；预设9个内置程序、并有21个程序由用户自定义；具有故障自动检测、报警及故障记录。
14、界面显示：7寸彩色触摸屏显示及操作，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。
15、故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。
16、清洗架及托盘材质316L不锈钢。
17、外装饰罩：304不锈钢拉丝板。
18、空气过滤器：过滤精度0.5 um；
19、耗水量：22L/步。
20、外形尺寸（长*宽*高)约为：760*710*1950mm
21、舱体尺寸（长*宽*高)约为：601*592*996mm
22、配置清单： （1）清洗消毒器主机 1 台； （2）4层器械清洗架 1个； （3）标准器械托盘 8 个； （4）眼科精密器械篮筐 4 个； （5）热敏打印机 1 个； （6）清洗架搬运车3台。
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三、 | ▲商务要求
序号 | 名称 | ▲商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) |  |  | 备注
1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为进口、软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可依情况延长至180日历日。
2.交货地点： 广西南宁市广西医科大学第一附属医院 （采购人指定地点）。
3 | 售后服务、服务标准、期限、效率 | 1.供应商应明确承诺：保修期自验收合格之日起不少于三年（含三年）。单项产品的保修期以“技术参数要求”中要求为准。保修期内全免费上门维修、免费更换零部件。保修期满后，终身维护。
2.属于国家规定“三包”范围的，其保修期不得低于“三包”规定。中标人承诺保修期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，保修期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
4.调试及运行： 1）中标人负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求； 2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； 3）中标人应在一个月内完成安装调试工作，如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。
5.响应时间要求： 1）保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。 2）保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
6.如不按照售后服务要求提供服务的，中标人应每次向采购人支付违约金壹万元。
7.国内设有服务电话。
8.以上款项中，如在 “技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
9.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
10.保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。
11.如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。
12.配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。
13.设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
14.按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
15.设备安装、维修或更换重要部件需提供省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。
16.培训： 为采购人免费提供专业化技术培训：中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4 | 知识产权 | 1.供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2.供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5 | 付款方式、时间及条件 | 1. 第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款的30%作为预付款。 第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%。 第三期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。 2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | 履约保证金 | 1.中标人在签订合同15个工作日内，按合同总金额的5%向采购人递交履约保证金（如中标人为中小企业的，则为合同总金额的2%）。如为保函、保险单，则有效期应不低于12个月。经采购人验收货物符合合同约定，采购人一次性无息退回履约保证金。 2.履约保证金的递交： 履约保证金金额：按合同总金额的5%（如成交人为中小企业的，则为合同总金额的2%） 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单。 保证金指定账户：采购人账户 开户名称：广西医科大学第一附属医院 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行 银行账号：45001604560050501061
7 | 项目实施过程中安全生产要求 | 1.中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
2.中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3.采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4.中标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
8 | 验收标准 | 1. 中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2. 验收开始前3日完整提供海关检验检疫证明及报关单（进口）（限注册证为“国械注进”及“国械注许”产品），与采购需求中整机及配附件、耗材注册证一一对应的产品技术要求、合格证、产品说明书与维护说明书文件。安装后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书（或Datasheet）。本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。
4.当项目完成后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算保修期。
5.验收标准： 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分
9 | 其他要求 | 1. 投标产品属第二、三类医疗器械产品的提供该设备、配附件、耗材有效的医疗器械注册证。
2. 为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。
3. 投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
6.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所竞产品必须从其规定。
10 | 内容 | 上述“技术参数和性能要求”及“商务及其他要求”中全部要求均为必须满足的技术参数和要求，不能负偏离，否则其响应文件作无效处理。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……