关于X射线衍射仪采购问卷调查表

参与调查供应商名称（单位盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：      年    月    日

广西科文招标有限公司受桂林电子科技大学委托组织对“X射线衍射仪”需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：

2、标的预算是否合理：□是      □否（选填下表）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算价（元） | 认为合理的价格 （供应商选填） | 认为预算不合理的理由（供应商选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1 | 套 | 3500000.00 |  |  |  |

3、相关产业发展情况：

| 序号 | 标的名称 | 相关产业发展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 |  |  |

4、市场供给情况：

| 序号 | 标的名称 | 市场供给情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 |  |  |

5、同类采购项目历史成交信息：

| 序号 | 标的名称 | 同类采购项目历史成交信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 |  |  |

6、可能涉及的后续采购情况：

| 序号 | 标的名称 | 可能涉及的后续采购情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 |  |  |

7、其他相关情况：

| 序号 | 标的名称 | 其他相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 |  |  |

8、技术商务要求是否合理：□是      □否（选填下表）

（1）技术要求如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 1. 设备规格及主要技术参数 1.1 X射线光源部分 1.1.1 X光管类型：旋转靶，Cu靶、Ag靶、Mo靶； ▲1.1.2. X光管最大功率：9kW（Cu），9kW（Ag），9kW（Mo），带左右两个快门； 额定电流：10～200mA，额定电压：20～45kv； 1.1.3 X光管焦斑：0.4 x 8 mm2； 1.1.4高压发生器最大输出功率：9kW ，管电压,管电流的启动,调节,关闭均由计算机控制； 1.1.5高压发生器电流电压稳定度：±0.005% (外电压波动±10%)时。 1.2 测角仪 ▲1.2.1 配备三光学编码系统，包括θs轴、θd轴和光学编码驱动马达； 1.2.2 扫描方式：θ/θ可联动或单动，样品水平放置； 1.2.3 θs轴、θd轴，独立或者联合光学编码控制； 1.2.4 测角仪半径：300 mm； 1.2.5 2θ转动范围：-3o～160o； 1.2.6 高精度光学编码，角度最小步进：1/10000，设定重复性: 1/10000º。 1.3. 光子直读硅阵列探测器 ▲1.3.1 探测器面积：不小于360mm2； 1.3.2子探测器分辨率：不小于75μm x 75μm； 1.3.3 探测器线性范围：不小于1*108cps； 1.3.4探测器适用于Ag靶、Cu靶、Mo靶。 1.4 光路部分 ▲1.4.1 交叉光路系统：实现平行光路和聚焦光路的自动切换，无须手动切换，可实现掠入射测试； 光学器件：多层膜透镜；X-射线波长：Cu K；分散角： 0.04； 1.4.2 入射狭缝：0.05～7mm, 程序自动可调，0.01mm步进；散射狭缝：0.05～7mm, 程序自动可调，0.01mm步进；接收狭缝：0.05～7mm, 程序自动可调，0.01mm步进；另配索拉狭缝5度和0.5度，限高狭缝10mm，5mm和2mm。 1.5 样品台 1.5.1 样品支架：水平样品台； 1.5.2 Z轴高度附件： 高度可调整范围：-4 ～ +1mm,（可程序调整）； 最小调整高度：0.0005mm 1.5.3 样品架不少于：粉末样品架包括0.2mm深和0.5mm深玻璃样品架各20个，其中空铝样品架20个； ▲1.5.4 高温气氛原位样品台 1.5.4.1温度范围：室温-1500℃，可在真空/惰性气氛/大气氛围下工作，加热方式：环境加热； 1.5.5 毛细管样品台 1套。 1.6 计算机系统及仪器控制和分析软件,标准数据库： 1.6.1 计算机配置不低于：I7-13500，WIN，64bit，内存32G，硬盘1T，4G独立显卡，显示器19”，激光打印机 1.6.2 运行在Windows 11环境下仪器控制和采集专家系统软件： （1）系统软件自动根据样品测试要求判断需要的光路条件，并能自动调整；根据样品情况自动调整最佳样品高度位置；配备专家库系统，并根据样品情况给出最合适的测试条件； （2）物相定性/定量分析软件，支持Rietveld法精修。配备官方授权ICDD正版粉末衍射数据库一套，标准衍射数据量≥40万条,数据库应覆盖无机物、有机物、矿物等多种材料类型，并提供5年长期授权。授权期内应包含数据更新服务，保证用户能使用到ICDD发布的最新数据，且数据库应在指定电脑上正常使用。 1.7外部冷却水系统(分体式，国产): 内置冷却剂非风冷方式，满足9kw仪器满功率运行； 温度范围：5～35℃; 温度稳定度：± 0.5℃。 1.8 辅助系统 1.8.1 外部冷却水系统(分体式,国产)： 内置冷却剂非风冷方式，满足9kw仪器满功率运行。 1.8.2 配套数据采集与输出设备。台式计算机1台配置不低于：I7-13500，WIN，64bit，内存32G，硬盘1T，4G独立显卡，显示器24”，原厂质保不小于3年；A4黑白激光打印机1台；打印速度：不低于30页/分钟；分辨率：不低于600×600 dpi；月打印负荷：不低于15000页，原厂质保不小于1年。 1.9 配套夹具一套： 1.9.1底板为夹具提供支撑及工件定位，底板上设有至少十二个固定孔，工作台与底板耦合，提供工件的固定支持； ▲1.9.2滑槽机构，提供夹具垂直上下运动，包括滑槽立柱及配合的型号约75mm×48mm×12mm的“U”型盖板，滑槽立柱和“U”型盖板形成滑块机构的运动滑槽。“U”型盖板设有配合插拔机构的插拔机构螺孔，滑槽立柱上设有滑块机构进行垂直上下运动的运动导槽（响应文件中必须提供能满足此参数的产品实物图片，并标明U型盖板的尺寸位置）； 1.9.3滑块机构，嵌装在所述滑块机构中并通过手按压进行垂直上下运动，包括滑块及配合的滑块弹簧 ，滑块的上部设有紧固压头机构的压头固定螺孔，下部设有滑块弹簧嵌装的弹簧卡孔、滑块限位柱孔和配合插拔机构的插拔机构卡孔。 UPS电源一套，供电时间≥30min。 ▲进口产品投标时必须提供生产厂家授权书和售后服务承诺书并加盖厂家公章。 |  |

（2）商务要求如下：

| 商务项 | 商务要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机质保期不少于1年，X射线光管质保期不少于3年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |
| 售后及技术服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供不少于2个工作日的现场操作培训，培训内容应包括设备操作、日常维护、软件使用及数据处理等，确保不少于3名操作人员能够独立使用仪器；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |
| 交货时间及地点 | 交货期：自签订合同之日起180个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |
| 付款条件 | 100%信用证,90%凭发货方发货单据支付，10%验收合格后凭采购方验收报告20日内付清。 |  |
| 报价要求 | 投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、人工、上门服务、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |
| 验收要求 | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样款产品。 2、合同签订之后，采购人有权要求中标供应商提供所投主要产品进行功能测试，如有配置或功能不能满足采购要求，按违约处理，采购人有权解除合同，必要时采购人有权要求有资质的第三方检测机构进行检测。 3、供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据采购文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 4、验收方式和验收材料要求 （1）采购人在项目完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收； （2）中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括但不限于①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录等。 5、供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |  |
| 履约保证金收取及退付 | - 履约保证金收取：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳（中标供应商被认定为中小微企业的缴纳金额按成交价的2%）。由中标供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票等非现金方式缴入采购人指定账户。采购人开具履约保证金财务凭证给中标供应商。 2、履约保证金退付：中标供应商履行完合同约定权利义务事项且保修期满后无违约情况，凭《项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 3、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票等非现金方式。由中标供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：桂林市工商银行屏风支行 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |
| 其他要求 | 1、供应商所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。 2、本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。 3、供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 4、若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 5、为确保得到可靠的售后服务，要求中标供应商必须在签订合同后，3个工作日内提供所投所有产品生产厂家出具的原厂售后服务保证书原件、授权书原件、技术参数确认函，并加盖原厂商公章。 6、要求供应商以及所投产品生产厂家均具有良好的商业信誉，未在信用中国或中国政府采购网被列入失信名单。 7、本项目已进行进口产品申报，接受进口产品参与投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 8、本项目采购预算金额（人民币）：叁佰伍拾万元整（￥3500000.00），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。投标报价包括本次招标采购范围内技术服务费、货物价款、货物随配标准附件等的送货上门、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用的总和，供应商应综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。 |  |

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：潘工，联系电话：0773-8998063

发布日期：2026年4月22日

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2026年4月28日18:00之前，回复接收邮箱：2366480472@qq.com。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）。