说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全温振荡培养箱1 | 1.外壳为静电喷塑，内衬为圆弧角(R角)镜面不锈钢，钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况。底部可进行全方位无死角冲洗；具备开门即停功能； 2.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；自由设定摇板正转或反转； 3.无氟环保制冷剂，运行时噪音＜70dB、制冷效果好，确保设备在4℃状态下连续7×24h以上稳定运行；具有超温报警、异常情况自动断电、断电恢复、紫外线灭菌功能； 4.设备一层、二层，三层叠加组合；偏三轮驱动，摇板底部多轴传动，运转平滑、承重高≥50kg，放置样品无需配平；配备滤波器磁环； 5.配备高质伺服电机，10rpm起转对样品剪切力小，转速精度达到±1rpm，稳定性强； 6.具备数据记录功能，每分钟记录一次数据（实测温度、 转速、时间），并且显示温度、速度，方便数据的分析；通过USB接口，导出并保存近一年数据信息 7.具备定时除霜功能，1~250秒自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，保障低温状态下运行时蒸发器不结冰； 8.夹具板到顶部距离：≤370mm。 9.空载振荡频率：10-300rpm；振荡频率精度：±1rpm；摇板振幅：Φ26mm 10.温控范围：4～60℃(在23℃~25℃) ；温度调节精度：±0.1℃；温度均匀度：±0.5℃(在37℃) 11.最大容量(不锈钢夹具):单层250ml×25个 12.最大容量(塑胶夹具):单层250ml×25个,三角瓶夹具须为塑胶夹具 ；试管夹具孔带有橡胶防 13.摇板尺寸(长×宽):单层≥470mm×460mm 14.外形尺寸(长×宽×高):≤850×700×650mm | 1 | 套 |
| 2 | 全温振荡培养箱2 | 1、中空钢化玻璃门，随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；具备开门即停功能； 2.LCD大屏幕背光液晶直观显示；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作； 3.设备在4℃状态下连续7×24h以上稳定运行；定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； 4.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑；配备滤波器磁环； 5.具有超温报警、异常情况自动断电、断电恢复、紫外线灭菌功能； 6.摇板尺寸(长×宽)420mm×348mm。 7.振荡频率10-300rpm；振荡频率精度±1rpm；摇板振幅Φ26mm； 8.温控范围4-60℃；温度调节精度±0.1℃； 9.最大容量(不锈钢夹具)250ml×16个； 10.最大容量(塑胶夹具)250ml×12个， 三角瓶夹具须为塑胶夹具； | 1 | 套 |
| 3 | 高速台式冷冻离心机 | 1、最高转速≥15000r/min；转速精度≤±12r/min；最大相对离心力≥25000xg；最大容量≥10ml×6孔； 2.离心力或转速三种步进方式直接设置并可任意一种递增。3步可完成单个预设程序的存储，一键调取；可设置不少于5级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。 3.采用环保制冷剂(R134A)，温度控制精度≤±1℃；整机噪音≤60dB；直流无刷电机驱动，最快升降速≤12秒；5寸高灵敏度触摸屏控制。独立PULSE键，可以快速瞬间离心。 4.定时范围：1s～99min、1min～99h;具有启动计时、到转速计时两种计时模式。 5.温度设置范围：-20℃~+40℃,以1℃递增。 6.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，根据采购人要求，自定义升速、降速时间曲线。 7.具有转子识别、不平衡保护、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。 8.配备24孔×1.5ml气密性角转子1个，有效防止气溶胶及液体外泄。 9.根据实验的时间间隔可设置预约预冷功能和仪器休眠功能。 10.具备运行记录、故障记录自动保存功能，实时查看仪器运行情况与每批样品的分离情况。 11.外形尺寸(长*宽*高):≤320×590×270mm 12.配PCR管适配器1套。 | 1 | 套 |
| 4 | 基因扩增热循环仪 | 1.基于Linux操作系统；≥5英寸彩色液晶触摸屏；噪音低于57dB；电源AC100-240V,50-60Hz；USB通讯接口；具备意外断电重启后继续运行未完成实验的断电保护功能； 2.实验管理：具备程序编辑功能，满足新建、编辑、删除实验数据； 3.样品规格：0.2mL PCR单管，八连管，全裙边/半裙边 /无裙边96孔板； 6.反应体积：0-100μ1; 7.控温模式：管内Tube模式&基座Block模式； 8.梯度模块 1次可实现10个以上梯度温度；温度宽度1.0-40.0℃；温度范围35.0-100.0℃；温度跨度12路梯度精确控制，1.0～40.0℃；准确度±0.1℃；均匀性±0.2℃；温度递增/递减温度0.1℃-5℃,可做TouchdownPCR实验； 9.可记忆实验程序＞500条； 10.热盖温度范围：40.0-110.0℃； 11.最大升降温速率：≥5℃/s； 12.控温精度：±0.1℃； 13.最大步骤数：无限制； 14.最大循环数：80个以上； 15.时间递增/递减：1s-10min； 16.前进风后出风的风道，支持多台紧密并行放置。 | 1 | 套 |
| 5 | 凝胶成像系统 | 1.暗箱1个（含数字相机、电动镜头） （1）主机 W×D×H≥435mm×395mm×700mm；机箱箱体板面为由ABS阻燃材料，机箱为镀锌钢板；全开门式暗箱，开门自动紫外保护；电源：220V/50Hz，额定功率≤60W； （2）数字相机 分辨率≥520万物理像素，≥2540×2048,单个像素≥2.4um×2.4um图像位深16bit(65536灰阶；量子效率≥81%；暗噪声≤3.2e-；动态范围≥73db； （3）电动变焦镜头 ①具有镜头量化功能，镜头变焦缩放、镜头光圈大小数值化，数字显示放缩倍数；具有自动聚焦功能，样品自动聚焦。最大光圈时，中心超过4000×4000LW/PH；最小倍数到最大倍数时间≤4.8秒；任意光圈切换时间≤0.5秒 ②标配590nm多层镀膜滤光片最大拍摄面积≥195mm×245mm；LED白光反射灯×2； 2.UVSmart超薄紫外透照台1个 波长302nm,无灯影设计，紫外透射面积≥210mm×260mm。轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶，开放式空间，切胶方便。同时配备专用切胶防护板和防划板各1个 3.图像采集分析软件： （1）操作界面简洁；具备手动曝光和自动曝光功能，自动保存及读取设置参数； （2）拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能； （3）自动识别泳道条带功能，支持依需进行涂驷、删除及调整泳道，精准分离泳道与条带，并自动记算泳总条带的光密度、百分比和分子量大小等数据，对凝胶、化学发光、荧光、可见光、96孔板等图像进行光密度计算及定量分析，且能将数据输出至Excel； （4）在处理图像结果时，选择当前保存所有数据，自定义文件名称，并以特定分析结果格式保存。保存后的文件可在分析软件中被再次打开以进行编辑； （5）具有日志查询功能，可以对使用者的操作记录进行记录和查看。具有报告导出功能，可以把拍摄参数、拍摄图片结果和各泳道条带的分析结果以pdf格式一起导出； （6）配16GB的U盘(含软件及用户手册) 1套；电源线、USB3.0数据线各1根 | 1 | 套 |
| 6 | 基础电泳仪电源 | 1.外壳坚固、散热良好，内部结构布局合理便于维护；192×64LCD液晶显示屏并同时显示电压、电流、功率、定时时间，含电源线1根； 2.输出类型：恒压、恒流、恒功率；输出范围：电压：＜300V;电流：＜400mA;功率：＜75W； 3.支持多步骤程序设置，可分别设定浓缩胶和分离胶的运行参数； 4.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能； 5.四组并联，可同时带多个电泳槽； 6.可编程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤； 7.定时范围：0-99h 8.外形尺寸(L×W×H)：≥300mm×245mm×100mm | 1 | 台 |
| 7 | 电泳槽 | 1.PCR电泳：梳子1mm27齿×4排，可一次跑100个样品(含Maker) 2.凝胶托盘组合(W×L) 130mm×130mm一个；130mm×65mm一个；65mm×130mm一个；65mm×65mm两个； 3.耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶； 4.电极为可拆卸/内嵌式设计，便于维护，密封结构良好，有效防止漏液； 5.凝胶面积(W×L):130mm×130mm,130mm×65mm,65mm ×130mm,65mm×65mm； 6.梳子，双刃式9把，规格： 0.75mm,7+7齿/14齿1把；0.75mm,9+9齿/19齿1把；1.0 mm:12+12齿/27齿4把； 1.5mm,7+7齿/14齿1把；1.5mm，9+9齿/19齿1把；2.0mm,2+3齿/3+3齿1把 8.缓冲液体积：≤1000ml 9.铂金电极：φ0.25mm 10.外形尺寸(L×W×H)：≥300mm×155mm×100mm 二、配置清单： 上盖(含电源线) 1个；主槽1个；阳极红色1个；阴极黑色1个；胶架 1个 | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自合同签订之日起30日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起1年。 2.技术支持和服务要求 （1）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 （2）本项目所提供的全部货物必须是全新完好的、符合国家及行业相关标准、可追溯并享受原厂售后服务的正规合格产品。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。中标报价人售后服务中维护使用的备品备件及易损件须为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。且进行维护的人员须为中标报价人认可的有资质专业技术人员。 （3）对于采购文件中定制货物，报价人必须在报价文件中列出所投货物重要组件的品牌型号；在送达采购人指定地点时已完成组装的定制货物，由于其组装状态，难以对货物的重要组件进行核实，报价人必须在上述货物生产组装前十个工作日书面告知采购人，采购人可根据项目实际情况，到生产厂家进行预验收，以便确认所供货物是否按合同约定采用相应的组件、生产工艺及参数是否达到合同约定，费用含在报价报价中。 （4）本项目所含软件（如有）必须为符合采购人适用范围的正版软件（非试用版），且根据网络安全法及信息系统等级保护的相关规定，在正式验收前必须经采购人网信部门进行安全扫描，扫描合格后方能进行正式部署及正式验收。若中标报价人对扫描结果有异议，可委托双方认可的具备相关资质第三方检测机构进行检测，相关费用由中标报价人承担。 （5）本项目如有软件（不包括随机出厂预装）除安装在采购人本地服务器（计算机）上，还必须一式两份用U盘或移动硬盘（接口USB3.0以上质保期不低于三年）将软件安装包、软件使用说明书、技术文档、软件常规操作录屏分目录存放，验收前一并交付给采购人。在本项目合同约定的质保期过后，中标报价人需确保该软件其功能仍与交付验收时一致不受限制或减少（如合同另有约定的按合同约定），质保期过后如需对软件进行升级或售后服务双方再行协商。 3.知识产权 （1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 （2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 （3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：全温振荡培养箱、凝胶成像系统等实验仪器采购项目，采购编号LZPU2026-15 履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）中标供应商必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |