## 货物技术与商务要求
广西医科大学第一附属医院 心肺运动测试系统等设备采购项目
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | ▲技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（如有请提供） | 备注
一 | ▲技术要求
（一）心肺运动测试系统 1套
1.满足6岁以上的人群进行心肺功能测试，供不同运动负荷下心肺功能评估使用。
2.氧传感器：电化学式传感器；测量范围：0～30%；精度：不超过±0.1% 分辨率：不超过0.01%；
3.二氧化碳传感器：红外光谱传感器；测量范围：0～15%；精度：不超过±0.1%分辨率：不超过0.01%；
4.流量传感器：压差式传感器；流速范围：0L/s～16L/s；流速精度：不超过±3%或±0.05L/s，二者取较大值；容量范围：不小于0～12L；容量精度：不超过±3%或±0.05L，二者取较大值。
▲5.须配备主流硅胶面罩和橡胶面罩，且两种面罩均采用相应的死腔算法，测试精准，有效杜绝交叉感染。
▲6.数据传输：具有无线和有线两种数据传输方式。
7.全面导航：具有视频导航、语音导航和视觉导航功能。
▲8.具备环境定标、流量定标和成分定标功能；成分定标采用两瓶标准气体，实时显示浓度时间曲线，两瓶标准气体一瓶模拟人呼出气体成分；一瓶模拟人吸入气体成分。
9.具备常规静态肺测试：常规肺活量（SVC）测试、用力肺活量（FVC）测试、分钟最大通气量（MVV）测试。每种测试至少可进行5次，单次测试结果可覆盖使用，可通过自动和手动选择最佳测试结果。
10.具备以下静态肺测试参数：SVC吸气肺活、VC_ex呼气肺活量、ERV补呼气量、IRV补吸气量、VT潮气量、BF呼吸频率、FVC用力肺活量、FEV0.5半秒量、FEV1一秒量、FEV2二秒量、FEV3三秒量、FEV6六秒量、FEV05%FVC半秒率、FEV1%FVC一秒率、FEV2%FVC二秒率、FEV3%FVC三秒率、FEV6%FVC六秒率、PEF用力呼吸峰值流速、MVV每分钟最大通气量、BF呼吸频率、MMEF 25%-75%的平均流速。
11.具备常规运动肺测试、动态流速容量环曲线图、常规曲线图、Wasscrman-9图、无氧阈值曲线图、代谢曲线图、自定义曲线图以及记录实时数据。
12.具备以下运动肺测试参数：AT无氧阈、VO2 peak峰值摄氧量、BF呼吸频率、BR通气储备、CHO糖分消耗、VE/CO2二氧化碳通气当量、VE/VO2氧通气当量、FAT脂肪消耗、FeCO2呼气的二氧化碳浓度平均值、FeO2呼气的氧浓度平均值、FeTCO2呼气末端二氧化碳浓度、FeTO2呼出末端氧气浓度、FiCO2吸气的二氧化碳浓度平均值、FiO2吸气的氧浓度平均值、HR心率、HRR储备心率、Load功率车功率、METS代谢当量、O2/HR每博耗氧量、Pdia收缩压、PeCO2呼出二氧化碳分压、PeO2呼出氧气分压、PETCO2终末潮气CO2分压、PETO2终末潮气氧分压、PiCO2吸入二氧化碳分压、PiO2吸入氧气分压、Psys舒张压、RER呼吸交换率、RPE疲劳值、SPO2血氧、Tex一次呼吸呼出的时长、TimeSec总测试时间、t-ph当前阶段时间、Tin一次呼吸吸入的时长、Tin/Ttot吸入时长和总时长比值Ttot一次呼吸总时长、VD生理死腔、Vd/Vt死腔潮气比、VdCO2二氧化碳死腔、VdO2氧气死腔VE每分钟通气量、VI每分钟吸气通量、VCO2二氧化碳排出量、VO2摄氧量、VO2/KG公斤摄氧量、Vtex一次呼气通量、Vtin一次吸气通量、RPM功率车转数。
13.具有终止原因分析、运动极值分析、无氧阈分析、呼吸代偿点分析、斜率分析、动态流速环分析、RPE量表分析、代谢分析、自动诊断分析等辅助分析功能。
▲14.具有数据对比功能，可对同一受试者多次测试的静态和动态肺参数指标进行横向对比。
▲15.具备基于FITT的运动处方模板，可根据需求添加有氧、气阻、牵拉等设备，为不同疾病的患者制定个性化运动处方。
▲16.具备多种编辑功能:静态肺图形、参数显示编辑、运动肺测试参数显示编辑、运动肺测试数据平均方式编辑、运动肺测试界面编辑、报告模板编辑、预计值方案编辑。
17.具备打印功能，连接打印机实现静态肺和运动肺测试报告的彩色或黑白打印。
18.可连接12导运动心电、血压及血氧模块，并实时显示。
19.运动方案负荷控制具有自动和手动两种模式。
20.具备自定义报警及停止标准，当达到临界值后报警提示，或自动停止运动测试。
21.兼容目前市场上大部分运动设备：跑台、立式功率车、卧式功率车和上肢功率车等。
22.功率车：负载范围 ：0 – 999W 。速度范围：1– 100rpm 。患者最大体重：不小于150kg。
23.跑台：最大承重：200Kg。速度范围：0-20Km/h；坡度范围：0-25%；
24.配套心肺康复管理软件，可无线连接心肺评估和康复训练等设备，对患者数据进行一体化管理，覆盖从Ⅰ期到Ⅲ期心脏康复全流程的患者信息管理、患者评估、康复方案制定和执行，以及患者数据分析跟踪，帮助提高医护人员的工作效率，有效支持心脏康复方案的实施。
二、配置清单/要求 1. 移动台车 1台（计算机、2个显示器、1个打印机） 2. 数据采集盒 1套 3. 采样组件 1套 4. 流量压力变换器 20个 5. 原装定标气瓶及减压阀 1套 6. 干燥管 1条 7. 3L 定标桶 1个 8. 硅胶面罩 2个（含面罩接口、头带） 9. 橡胶面罩 5个（含面罩接口） 10. 功率车 1台 11. 运动心电检测仪 1套（含心电分析软件、运动血压） 12. 运动血氧 1套 13. 心肺康复数据管理软件 1套 14. 跑台 1台
（二）无创心排量监测仪 1套
1.无创监测技术，适用于对10岁以上人群胸部的电生理阻抗进行分析来提供血流动力学参数。
2.工作原理：基于生物电阻抗心动描记法，床旁无创血流动力学实时监测系统。
3.测量参数：至少包含每搏输出量（SV）、心率（HR）、心输出量（CO）、心指数（CI）、胸液含量（TFC）、外周血管阻力指数（SVRi）、外周血管阻力（SVR）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MABP）、心收缩力指数（CTI）、左心室射血时间（LVET）、左心做功指数（LCWi）、舒张末期容积（EDV）、射血分数（EF）、每搏指数（SVI）参数，测试界面实时显示单通道心电波形和阻抗微分波形。
4.参数显示：核心参数有正常值参考范围，所有参数均能够提供数值显示及趋势图并有数据汇总，单个趋势图可放大显示，具备自定义显示参数。
5.无线数据采集器内置电池，工作时间：≥4h。
▲ 6.数据无线传输，传输距离3米以上，轻便易携，场景适用性高。
7.设备可设置监测平均时间和校准心脏周期数，校准周期最快10秒完成。
▲ 8.监测界面可手动标注信息，ECG和ICG特征点自动识别，便于医生快速诊断。
9.校准结果多种参数柱状图显示，具有两种显示模式：柱状图视图、表格视图。
10.校准界面实时显示心电图、阻抗图、心电差、阻抗微分图。
11.具有≥23.8英寸彩色液晶显示器，分辨率不低于1920×1080。
▲12.具有血流动力学交叉图和性能图，帮助医生评估和优化血流动力学状态，监测治疗效果。
13.具有数据对比功能，可对同一受试者5次监测数据进行横向对比。
14.具有数据导出和回放功能，数据输出以EXCEL文档格式导出。
▲ 15.设备心电监测单元符合GB9706.227标准要求。
16.设备具有自动出具监测结论功能，医生可手动修改后打印彩色报告或本地保存报告。
▲ 17.测量参数测定误差小，测定范围内可达±5%。
▲ 18.设备自带wifi上网功能，远程在线自动升级更新软件，无需工程师到达现场。
19.具备数据存储和分析功能，能够记录长时间的心排量数据，并进行趋势分析，有助于长期监测和病情评估。
20.可与中央监护系统或HIS系统连接。
二、配置清单/要求 1. 无创心排量监测仪工作站 1台（含计算机、显示器、键鼠、彩色打印机） 2. 数据采集器 1件 3. 导联线 1根 4. 电池组件 2件 5. 电源线 1根 6. 电极片 1包 7. 使用说明书 1本（含保修卡） 8. 合格证 1张
（三）气囊式体外反搏装置设备 2套
1.压力部分
1.1.在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于44.6kPa。
1.2.实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa。
2.脉搏部分
2.1.脉搏血氧部分符合YY0784-2010的要求。
2.2.血氧饱和度波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。
3.心电部分
3.1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±1bpm。
3.2. 心电波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。
3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过 15μV(p-v) RTI。
4.设备含无创血压模块
4.1压力测量范围及精度 静态压力测量范围0kPa～40.0kPa范围内，测量误差为±0.4kPa(±3mmHg)。
4.2动态压力测量范围：收缩压 40mmHg～270mmHg；舒张压 10mmHg～215mmHg。
4.3显示分辨率：±0.1kPa或士1mmHg。
4.4持续测量时间：不超过180S，当持续测量间超过180S，控制阀泄放气压。
4.5过压保护：袖带内压力值超过300mmHg，控制阀泄放气压。
4.6安全性：阀门全开快速放气，即压力从 34.67kPa(260mmHg）降到2kPa(15mmHg）的时间不超过10S。
5.软件部分
5.1.显示界面上有每次心动周期电磁阀工作状态信号的曲线图形。
5.2.序贯模式手动可调。
5.3.具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。
5.4.治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。
5.5.配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，具有数据回放功能。
5.6.病员信息可通过刷身份证、医保卡快速录入信息。
5.7.智能化压力记忆功能，下次治疗延续上次治疗压力。
6.机械部分
6.1.采用具有自主知识产权的反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间不大于40ms。
6.2.采用具有自主知识产权的体外反搏气路系统。
6.3.采用具有自主知识产权的体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。
6.4. 囊套覆盖面积不小于0.3㎡，可根据需要增配上肢囊套。
6.5气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤2kPa。
7.安全部分
7.1.反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。
7.2.反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。
7.3.早搏能触发反搏装置排气。
7.4.反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。
8.压缩机
8.1.压缩机最大功率≥1700VA。
8.2.压缩机最大流量≥45m3/h。
9.其它
9.1.整机最大功率≥2200VA。
9.2.使用期限不小于9 年。
配置清单/要求 1. 反搏床 1 台 2. 操作电脑 1 台 3. 电源线 1 根 4. 心电线 1 根 5. 指脉线 1 根 6. 床垫 1 套 7. 无创血压袖带 1 只 8. 一体机囊套接头 6 只 9. 波纹管 6 根 10. 外囊套 1 套 11. 内囊套 6 个 12. 防尘罩 1 套
（四）心血管超声波治疗仪 2套
一、机器功能：
1、中文菜单，操作更方便；可显示各通道的治疗情况；
2、友好的人机交互系统，界面采用液晶屏幕显示；
3、可根据病情选择治疗处方、设置治疗声强、治疗时间等；
4、平面按键板按下即确定治疗参数,降低医护人员的工作强度；
5、治疗时间：1 min～30min（可预置），治疗结束后,治疗仪提示音提示治疗结束,输出自动停止；
6、超声频率：840KHz±5%
7、治疗头类型：硅胶囊治疗头；治疗舒适；
8、输出形式：脉冲调制波。
9、控制方式：微机控制
10、输出通道：单通道输出
11、体外无创辅助治疗堵塞性血管疾病
二、技术参数
1、产品名称：超声波治疗仪。
2、产品分类：II类医用超声仪器。
3、安全类别：I类。
4、防护类型：B型。
5、电源电压：a.c.220V、50Hz。
6、输入功率：≤300VA。
7、机器外形：台式。
8、超声频率：840KHz±5%。
9、输出形式：脉冲调制波——其调制频率用于治疗为： a) 小脉冲：每秒钟50次。 b) 大脉冲：每分钟75次、每分钟85次、每分钟95次、每分钟105次。 c) 每分钟次数由医师设置与患者心率同步。
10、治疗处方：19个常用处方，1个医生自定义处方。
11、输出通道：单通道输出。
12、治疗头配置：心脏专用治疗头（一套）。
13、治疗头类型：硅胶囊治疗头。
14、有效辐射面积：15cm2±6%（心脏治疗头）。
15、探头数量：5个/套（组合式治疗头）。
16、最大声强：≤2W/cm2。
17、有效声强：从0.1～2 W/cm2任意选择。
18、治疗时间：1 min～30min（可预置），超时自动停止工作。
19、工作模式：循环扫描式工作，每个超声治疗探头工作2秒、3秒或5秒，间隔0.2秒后切换至下一个治疗头，工作时间可预置。
20、显示方式：液晶屏幕显示。
21、控制方式：微机控制。
22、适应症：用非介入疗法辅助治疗堵塞性血管病（冠心病、心绞痛）。
三、配置清单/要求 1. 超声波治疗仪主机 1台 2. 心脏专用治疗头 1套 3. 电源线 1条 4. 治疗头专用硅胶囊 25个 5. 使用说明书 1本 6. 装箱单 1张 7. 产品合格证 1份
（五）动态心电血压监测仪 7套
一、动态心电硬件部分
1.通道数：12 导联；
2.♯ 记录方式：全信息连续记录，最长7天，记录仪具备断电续记功能；
3.频率响应：0.05-55Hz；
4.输入阻抗：≥10Mohm；
5.输入范围：0.05-10mV；
6.起搏采样率：20000Hz；
7.工作模式：12 导联兼容 3 导联；
8.阈值：判定阈值可调整。
二、动态血压硬件部分
1.测量范围：收缩压：40-260mmHg；舒张压：20-210mmHg；
2.脉率：40-200BPM；
3.分辨率：1mmHg；1BPM；
4.可重复性：≤4mmHg；
5.准确性：≤±3mmHg；
6.血压测量间隔时间可任意选择；
7.血压示值范围：0～300mmHg，动态血压部分压力过载采用双核保护设计；
8.校准：机器自带血压自检模式校准；
9.系统整体的有效性符合 YY0670-2008中 4.5.5的要求；
10.最大袖带压：袖带压力超过 40.0kPa（300mmHg）时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在 2kPa（15mmHg）以上时间小于 3min；
11.泄气：考虑到安全因素，压力从 34.67kPa（260mmHg）降到 2kPa（15mmHg）的时间不超过 10s；
12.拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出来或测量结果偏离前5次平均值过大时，设备应进行补测一次；
13.支持在 4G 实时传输模式下远程启动手动测量；
14.血压袖带型号齐全，可配备大、中、小号袖带。
三、主机部分
1.SD 卡存储容量：≥16GB；
2.时钟：实时时钟；
3.体位：站立/坐、躺、运动；
4.LCD 屏幕：240x320 分辨率，彩色液晶屏，触摸屏操作；
5.电源：锂电池 3.7V10200mAh；
6.电池工作时间：持续工作不少于 24 小时；
7.传输方式：同时集成 USB 有线传输、4G 实时传输、无线 WiFi 传输；
8.主机集成血氧模块（一体式）。
四、软件部分
1.能够实时显示患者心电血压数据，实时自动标注心搏类型、实时心率变异分析、实时 ST 段分析、实时报警报警内容以短信方式发送指定手机；
2.支持 S-T 分析、Q-T 分析、P-R间期趋势图、T 波电交替分析；
3.支持房扑、房颤分析；
4.支持心率震荡分析、心率减速力分析、呼吸睡眠暂停综合征分析；
5.支持 Lorenz散点图、时间散点图、模板散点图、直方图散点图分析；
6.支持 12+1 通道起搏分析；
7.导联纠错，可纠正左右手接反、胸导联错接；
8.可以输出ASCII 数据提供用户进行研究开发之用，支持卫生部GDT数据接口；
9.支持远程会诊：以分析医院为诊断中心,可辐射基层医疗机构医疗；
10.分析软件能够自动删除错误血压数据，并且删除的数据可见；
11.分析软件能够显示每条血压数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据；
12.分析软件能提供血压负荷值、夜间血压下降率、平均动脉压（MAP）、平滑指数、动脉硬化指数等内容；
13.动态心电、动态血压在同一个界面，支持单独生成心电、血压报告，也支持合并生成报告；
14.有独立的动态心电分析软件注册证，软件注册证应明确适用范围为动态心电图心律失常分析与心率变异分析；
15.同屏幕显示血压测量过程中的脉搏波，袖压波及心电图；
16.具备完善的病例管理功能，数据可通过 USB 有线传输、4G 实时传输、无线 WiFi 传输；
17.支持片段图横向保存、支持打印彩色报告；
18.支持对接医院 HIS 系统，实现无纸化办公。
配置清单 1. 动态心电血压记录仪 1个 2. 导联线 1条 3. 成人袖带 1条 4. 锂电池 1块 5. 充电座 1个 6. 盒套，腰带，背带 1套 7. 硬件说明书 1本 8. 保修卡 1张 9. 合格证 1张 10. 外包装盒 1套 11. 动态心电图分析系统 1套 12. HDMI接口数据线 1条
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三、 | ▲商务要求
序号 | 名称 | ▲商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) |  |  | 备注
1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为进口、软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可依情况延长至180日历日。
2.交货地点： 广西南宁市广西医科大学第一附属医院 （采购人指定地点）。
3 | 售后服务、服务标准、期限、效率 | 1.供应商应明确承诺：保修期自验收合格之日起不少于三年（含三年）。单项产品的保修期以“技术参数要求”中要求为准。保修期内全免费上门维修、免费更换零部件。保修期满后，终身维护。
2.属于国家规定“三包”范围的，其保修期不得低于“三包”规定。中标人承诺保修期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，保修期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
4.调试及运行： 1）中标人负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求； 2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； 3）中标人应在一个月内完成安装调试工作，如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。
5.响应时间要求： 1）保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。 2）保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
6.如不按照售后服务要求提供服务的，中标人应每次向采购人支付违约金壹万元。
7.国内设有服务电话。
8.以上款项中，如在“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
9.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
10.保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。
11.如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。
12.配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。
13.设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
14.按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
15.设备安装、维修或更换重要部件需提供省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。
16.培训： 为采购人免费提供专业化技术培训：中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4 | 知识产权 | 1.供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2.供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5 | 付款方式、时间及条件 | 1. 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%。 第二期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。 2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | 履约保证金 | 本项目不收履约保证金
7 | 项目实施过程中安全生产要求 | 1.中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
2.中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3.采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4.中标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
8 | 验收标准 | 1. 中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2. 验收开始前3日完整提供海关检验检疫证明及报关单（进口）（限注册证为“国械注进”及“国械注许”产品），与采购需求中整机及配附件、耗材注册证一一对应的产品技术要求、合格证、产品说明书与维护说明书文件。安装后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书（或Datasheet）。本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。
4.当项目完成后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算保修期。
5.验收标准： 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分
9 | 其他要求 | 1. 投标产品属第二、三类医疗器械产品的提供该设备、配附件、耗材有效的医疗器械注册证。
2. 为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。
3. 投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
6.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所竞产品必须从其规定。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……